元素分析仪的测定原理

气体分离采用杜马斯法（吸附-解吸原理）。稳定时间短，开机后只需45分钟，待温度达到预先设定后即可进行测试，大大缩短分析时间。

动态燃烧法：样品落入燃烧管时，在高温和富氧条件下发生瞬时燃烧，温度可达1800℃。当样品仅靠瞬时燃烧达不到完全分解时，Vario MAX也可根据样品性质采用瞬时燃烧+完全燃烧的方法，使样品完全分解。

基本分析原理：样品在800°C 到1200°C的高温下燃烧分解，生成的气体随后被净化，除杂。燃烧生成的气体用氦气做载气传送。在氮氧化物被还原后，混合气体被吸附/脱附柱根据不同的组分分离，并分别依次通过检测器（TCD）检测。随后，根据样品的重量和存储的校正曲线形成的检测信号，仪器给出元素的百分比含量值。

有机元素分析仪的应用范围介绍

有机元素分析仪是一种常用的元素分析仪，是集光.机、电、计算机、分析技术于一体的高新技术产品，具有性能稳定、使用灵活、适用范围广等优点。今天小编主要来介绍一下有机元素分析仪的应用范围，希望可以帮助到大家。

有机元素分析仪的应用范围

元素分析仪作为一种实验室常规仪器，可同时对有机的固体、高挥发性和敏感性物质中C、H、N、S、元素的含量进行定量分析测定, 在研究有机材料及有机化合物的元素组成等方面具有重要作用。可广泛应用于化学和药物学产品，如精细化工产品、药物、肥料、石油化工产品碳、氢、氧、氮元素含量，从而揭示化合物性质变化，得到有用信息，是科学研究的有效手段。

节能减排：燃料、煤、油品成分分析;

环境监控：混合肥料、废弃物、软泥、淤泥、矿泥、煤泥、沉淀物、肥料、杀虫剂和木料、固液垃圾。

地质材料：海洋和河流沉积物、土壤、岩石和矿物。

农业产品：植物和叶子、木料、食物、乳制品(如牛奶)。

化学和药物产品：精细化工产品、药物产品、爆炸物、催化剂、有机金属化合物、聚合物、合成橡胶、皮革、纤维材料和纺织产品。

石油化工和能源：煤炭、石墨、焦碳、原油、燃料油、石油、汽油添加剂、润滑油、油品添加剂。

物理性质：水泥、陶瓷、玻璃纤维、轮胎、燃料、色素、建筑材料、绝缘材料。